Содержание

1 Назначение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Условия эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
3 Технические характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 Варианты исполнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5 Комплект поставки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6 Устройство ВПУ-60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
7 Подготовка к работе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
8 Использование по назначению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
9 Техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
10 Маркировка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
11 Хранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
12 Транспортирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
13 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя . . . . . 16
14 Приемо-сдаточные испытания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
15 Свидетельство о первичной поверке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
16 Свидетельство об упаковывании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
17 Свидетельство о приемке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
18 Работы при эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
19 Утилизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Приложение 1 Код и причина неисправности ВПУ-60 . . . . . . . . . . . .  25
Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией и работой устройств высоковольтных прожигающих ВПУ-60  Э.НЛ.0137 - для использования в составе электротехнических лабораторий и ВПУ-60А  Э.НЛ.0137-01 - для автономного использования (далее по тексту – ВПУ-60 и при наличии отличий указывается конкретный вариант исполнения). РЭ содержит описание конструкции, описание принципа действия, порядок эксплуатации, характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения полного и безопасного использования технических возможностей ВПУ-60. РЭ содержит также паспортные данные на ВПУ-60.
1 Назначение

ВПУ-60 предназначено для проверки прочности изоляции электрооборудования высоким напряжением, определения величины тока утечки и для предварительного разрушения дефектной изоляции силовых кабелей искровым пробоем.

2 Условия эксплуатации

- температура окружающей среды, (С . . . . . . . . . . . . . . . . .  от  –30 до +40;

- относительная влажность при  + 20(С, %, не более . . . . . . . . . . . . . . .  80;

- атмосферное давление, кПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 84 до 106;

3 Технические характеристики

- Диапазоны воспроизведений и измерений напряжения постоянного токаотрицательной
полярности, кВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 3 до 30, и от 3 до 60;

- Пределы допускаемой, приведенной к пределу измерений, погрешности воспроизведений и измерений
напряжения постоянного тока, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3;

- Диапазоны измерений силы постоянного

тока, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 0,1 до 1,0; от 0,5 до 5,0; от 10 до 100;

- Пределы допускаемой, приведенной к пределу измерений, погрешности измерений силы постоянного тока, % . . . . . . . . . . . . . . . + 3;

- Максимальный выходной ток
(в том числе режим к з), мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ± 10;

- Напряжение питания переменного тока, В . . . . . . . .  от 187 до 242;

- Частота сети переменного тока, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 + 0,5;

- Максимальная потребляемая мощность, кВА, не более. . . . . . . 3,0;

- Время установления рабочего режима, сек, не более. . . . . . . . . . 30;

- Продолжительность непрерывной работы, час . .  без ограничений;

- Группа механического исполнения . . . . . . . .  М32 по ГОСТ 30631;

- Климатическое исполнение . . . . . . . . . . . . . . .  УХЛ 3 ГОСТ 15150;

- Срок службы, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10;

- Массогабаритные размеры устройств, приведены в таблице 1.
Таблица 1

	
	ВПУ-60
	ВПУ-60А

	
	Блок

силовой
	Блок

высоковольтный
	Блок

силовой
	Блок

высоковольтный

	Масса, кг, не более
	19
	13,5
	29
	13,5

	Габаритные размеры, мм, не более,

(ш х д х в)
	480х480х135
	260х315х770
	590х620х210
	260х315х770


ВПУ – 60 выпускаются ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» по
техническим условиям Э.НЛ. 0137 ТУ.

Пример записи ВПУ-60 при заказе:

Устройство высоковольтное прожигающее встраиваемое
ВПУ-60  Э.НЛ. 0137;

Устройство высоковольтное прожигающее автономное
ВПУ-60А  Э.НЛ. 0137-01.

ВПУ – 60 являются средствами измерения, номер средства измерения в госреестре №89083-23. ВПУ – 60 подлежат первичной поверке, после изготовления на предприятии изготовителе, перед использованием по назначению. Межповерочный интервал 2 года. Поверка устройств, проводится по методике поверки МП 001-2023. Вся необходимая информация, ОТ и МП размещены на сайте fgis.gost.ru в разделе «Утвержденные типы средств измерения».

4 Варианты исполнения

ВПУ-60 выпускается в двух вариантах исполнения:

- ВПУ-60  Э.НЛ.0137 для применения в составе передвижной электротехнической лаборатории;

- ВПУ-60А  Э.НЛ.0137 – 01 для автономного применения.

5 Комплект поставки

5.1 ВПУ-60 Э.НЛ.0137:

- блок высоковольтный Э.НЛ.0137.02  - 1 шт.;

- блок силовой Э.НЛ.0137.03 – 1 шт.;

- жгут 1 Э.НЛ.0137.05 – 1шт.;

- жгут 2 Э.НЛ.0137.06 – 1шт.;

- жгут 3 Э.НЛ.0137.07 – 1шт.;

- руководство по эксплуатации Э.НЛ.0137 РЭ – 1 шт..
Внимание! Длина жгутов 1…3 определяется при выполнении монтажа ВПУ-60 в электротехнической лаборатории по КД согласно договору поставки.

5.1.1 Комплект принадлежностей для проведения повторной поверки:

- жгут 1 Э.НЛ.0137.05 – 1шт.;

- жгут 2 Э.НЛ.0137.06 – 1шт.;

- жгут 3 Э.НЛ.0137.07 – 1шт.;

- кабель miniUSB-USB – 1шт.;

- флеш накопитель с ПО – 1шт.

5.2 ВПУ-60А Э.НЛ.0137-01:

- блок высоковольтный Э.НЛ.0137.02-01  - 1 шт.;

- блок силовой Э.НЛ.0137.01-02 – 1 шт.;

- жгут 1 Э.НЛ.0137.05 – 1шт.;

- жгут 2 Э.НЛ.0137.06 – 1шт.;

- жгут 3 Э.НЛ.0137.07 – 1шт.;

- упаковка блока высоковольтного Э.НЛ.0137.09 – 1шт.;

- руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом Э.НЛ.0137 РЭ – 1 шт..

5.2.1 Комплект принадлежностей для проведения повторной поверки:

- кабель miniUSB-USB – 1шт.;

- флеш накопитель с ПО – 1шт.

6 Устройство ВПУ-60

6.1 Конструктивно ВПУ-60 состоит из двух блоков:

- блока высоковольтного

- блока силового.

Блоки между собой соединяются двумя кабелями, входящими в комплект поставки. Высоковольтный блок должен размещаться в отдельном отсеке электротехнической лаборатории. Силовой блок размещается в месте, удобном для оператора.

6.2 Состав высоковольтного блока

В состав высоковольтного блока входят:

- трансформатор распределённый высокочастотный;

- выпрямители высоковольтные;

- делитель напряжения обратной связи;

- дроссель для ограничения бросков тока в нагрузке;

- замыкатель выходного напряжения.

Внешний вид блока высоковольтного в двух проекциях приведен на рисунке 1

[image: image1.wmf]
Рис. 1. Высоковольтный блок

1 – основание;

2 - рычаг замыкателя высокого напряжения;

3 – ограничительный резистор замыкателя;

4 - клемма высокого напряжения;

5 - клемма заземления;

6 - разъёмы для подключения соединительных кабелей с силовым блоком;

7 - разъём внешнего привода замыкателя. (Для ВПУ-60А Э.НЛ.0137-01 – не используется).

Внимание! На рисунке 1, стрелкой показан переход замыкателя, из состояния разомкнуто, в состояние замкнуто.

Высоковольтный блок устройства ВПУ-60А, для защиты от внешних воздействий при переноске и транспортировании помещается в защитный футляр из комплекта поставки.
6.3 Состав силового блока

6.3.1 Органы индикации и управления работой ВПУ-60 расположены на лицевой панели силового блока и показаны на рисунке 2.

[image: image2.wmf]4

3

1

В

П

У

-

6

0

С

Е

Т

Ь

В

Ы

Х

О

Д

Н

О

Е

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

В

Ы

Х

О

Д

Н

О

Й

Т

О

К

И

С

П

Ы

Т

А

Н

И

Е

П

Р

О

Ж

И

Г

П

Р

О

Б

О

Й

Н

Е

Т

З

А

З

Е

М

Л

Е

Н

И

Я

З

А

Щ

И

Т

А

Ш

К

А

Л

Ы

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

Т

О

К

В

Ы

С

О

К

О

Е

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

П

У

С

К

Б

О

Л

Ь

Ш

Е

С

Т

О

П

М

Е

Н

Ь

Ш

Е

U

S

B

2

5

к

В

6

0

к

В

1

м

А

5

м

А

1

0

0

м

А

k

V

м

А

5

2

6

7

8

4

3

1

В

П

У

-

6

0

С

Е

Т

Ь

В

Ы

Х

О

Д

Н

О

Е

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

В

Ы

Х

О

Д

Н

О

Й

Т

О

К

И

С

П

Ы

Т

А

Н

И

Е

П

Р

О

Ж

И

Г

П

Р

О

Б

О

Й

Н

Е

Т

З

А

З

Е

М

Л

Е

Н

И

Я

З

А

Щ

И

Т

А

Ш

К

А

Л

Ы

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

Т

О

К

В

Ы

С

О

К

О

Е

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

П

У

С

К

Б

О

Л

Ь

Ш

Е

С

Т

О

П

М

Е

Н

Ь

Ш

Е

U

S

B

2

5

к

В

6

0

к

В

1

м

А

5

м

А

1

0

0

м

А

k

V

м

А

5

2

6

7

8


Рис. 2. Лицевая панель силового блока

1 - индикатор включения сетевого питания;

2 - автомат включения сетевого питания;

3 - стрелочный киловольтметр;

4 - стрелочный миллиамперметр;

5 - кнопочная панель управления;

6 - USB разъём для обновления версии программного обеспечения и метрологической поверки;

7 - индикаторы выбранной шкалы напряжения;

8 - индикаторы выбранной шкалы тока.

6.3.2 Кнопочная панель управления

На рисунке 3 приведена кнопочная панель управления работой ВПУ-60

[image: image3.wmf]И

С

П

Ы

Т

А

Н

И

Е

П

Р

О

Ж

И

Г

П

Р

О

Б

О

Й

Н

Е

Т

З

А

З

Е

М

Л

Е

Н

И

Я

З

А

Щ

И

Т

А

Ш

К

А

Л

Ы

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

Т

О

К

В

Ы

С

О

К

О

Е

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

П

У

С

К

Б

О

Л

Ь

Ш

Е

С

Т

О

П

М

Е

Н

Ь

Ш

Е

И

С

П

Ы

Т

А

Н

И

Е

П

Р

О

Ж

И

Г

П

Р

О

Б

О

Й

Н

Е

Т

З

А

З

Е

М

Л

Е

Н

И

Я

З

А

Щ

И

Т

А

Ш

К

А

Л

Ы

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

Т

О

К

В

Ы

С

О

К

О

Е

Н

А

П

Р

Я

Ж

Е

Н

И

Е

П

У

С

К

Б

О

Л

Ь

Ш

Е

С

Т

О

П

М

Е

Н

Ь

Ш

Е


Рис.3. Панель управления

Назначение кнопок:

- «ИСПЫТАНИЕ», «ПРОЖИГ» - определяют режим работы аппарата;

- « ШКАЛЫ» («НАПРЯЖЕНИЕ», «ТОК») - выбор диапазона измерения;

- «ПУСК», «СТОП» - разрешение, блокировка работы с  высоким напряжением;

- «БОЛЬШЕ», «МЕНЬШЕ» - установка уровня выходного напряжения.

Назначение единичных индикаторов:

- если рядом с кнопкой расположен дублирующий индикатор, то он включается при нажатии кнопки;

- индикаторы выбранных шкал напряжения и тока расположены под соответствующим стрелочным прибором.

- индикатор «НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ» светится в непрерывном режиме, если нет заземления. Светится в импульсном режиме, если при работе с высоким напряжением произошёл сбой работы из-за нарушения контура заземления. (Аппарат автоматически отключает высокое напряжение и переходит в режим стоп и с индикацией одноименного режима).

- индикатор «ПРОБОЙ» включается в непрерывный режим свечения при пробое изоляции испытуемого кабеля. Высокое напряжение при этом выключается.

- индикатор «ЗАЩИТА» включается в импульсный режим свечения при обнаружении неисправности в работе аппарата. Номер ошибки соответствует двухзначному числу. Сначала высвечивается цифра десятков длинными импульсами, затем цифра единиц – короткими импульсами и цикл повторяется.

Например:

- 4 длинных вспышки и 3 коротких вспышки – неисправность 43 (перегрев инвертора);

- 5 длинных вспышек и 9 коротких вспышек – неисправность 59 (напряжение сетевого питания ниже предельно допустимого значения);

- 7 длинных вспышек и 9 коротких вспышек – неисправность 79 – (напряжение сетевого питания выше предельно допустимого значения).

Полный перечень контролируемых аппаратом неисправностей приведён в Приложении 1. Сбросить высвеченную неисправность можно нажатием кнопки «СТОП», но если неисправность не устранена, индикация неисправности возобновится.
6.4 На рисунке 4 приведен вид задней панели электронного блока.

[image: image4.wmf]В

В

Б

Л

О

К

С

Е

Т

Ь

C

A

N

2

.

0

B

Х

Р

1

Х

S

5

G

N

D

1

О

П

Т

О

С

В

Я

З

Ь

1

2

3

4

5

6

о

с

В

В

Б

Л

О

К

С

Е

Т

Ь

C

A

N

2

.

0

B

Х

Р

1

Х

S

5

G

N

D

1

О

П

Т

О

С

В

Я

З

Ь

1

2

3

4

5

6

о

с


Рис. 4. Задняя панель электронного блока
1 - разъёмы CAN интерфейса, для возможности использования устройства ВПУ-60 Э.НЛ.0137 в составе электротехнических лабораторий, не оснащенных оптоволоконным каналом связи;

2 - разъём для подключения оптоволоконной линии связи при использовании в составе электротехнической лаборатории;

3 - болт заземления;

4, 5 - разъёмы для подключения соединительных кабелей;

6 - разъём сетевого питания.

Силовой блок устройства ВПУ-60А помещен в кейс для защиты от внешних климатических воздействий и удобства в переноске. Других различий в технических и конструктивных характеристиках нет.

7 Подготовка к работе

7.1 Перед началом работы с ВПУ-60А высоковольтный блок, для обеспечения безопасности проведения работ, расположите в огороженном отсеке. Установите предупредительные знаки, и таблички. Электронный блок установите в удобном для обслуживания месте.

7.2 Блоки тщательно заземлите медным проводником, сечением не менее 2,5 мм2.

7.3 Между блоками согласно схеме электрической соединений подключите сигнальные кабели из комплекта поставки и кабель для подключения напряжения питания переменного тока 220В, 50 Гц.

Установка ВПУ-60 в электротехническую лабораторию производится в соответствии с конструкторской документацией в соответствии с договором поставки.

Внимание!

- На выходную клемму высоковольтного блока подается напряжение до 60 кВ.

- К работе с ВПУ-60 допускается персонал, прошедший инструктаж и имеющий допуск для выполнения работ на электроустановках свыше 1000 В.

- По степени защиты от поражения электрическим током ВПУ-60 относится к классу защиты 1 ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Перед началом работы необходимо визуально убедиться в исправной работе замыкателя высокого напряжения.

- Необходимо обеспечить надёжное заземление ВПУ-60. Контроль заземления производится по цепи: клемма заземления – заземляющий провод – вилка - розетка. Если нет заземляющего контакта в розетке или вилке, работа аппарата будет заблокирована и включится индикатор «НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ».

- В режиме «ПРОЖИГ» автоматически включается шкала измерения тока «100мА».

- В режиме «ИСПЫТАНИЕ» при возникновении пробоя оболочки испытуемого кабеля высокое напряжение автоматически выключается. При выходном напряжении ниже 3кВ это условие не выполняется.

- Для ВПУ-60А:

- не используется разъём внешнего привода замыкателя (позиция 7, рис.1);

- не используются разъёмы внешнего управления (позиции 1 и 2, рис. 4).

8 Использование по назначению
8.1 Визуально убедитесь, что выходная клемма высокого напряжения заземлена с помощью замыкателя.

8.2 К выходу ВПУ-60 подключите нагрузку подлежащую испытанию (проверке).

8.3 Сетевой автомат на электронном блоке переведите в верхнее положение. Проконтролируйте включение индикаторов «СЕТЬ» и «СТОП», установлен режим «ИСПЫТАНИЕ», светятся индикаторы выбора шкал «60 кВ» и «1 мА». Если загорелся индикатор «НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ», восстановите контур заземления и индикатор погаснет. На высоковольтном блоке должен разомкнуться замыкатель высокого напряжения.

8.4 Выберите режим работы «ИСПЫТАНИЕ» или «ПРОЖИГ», выберите шкалы для измерения напряжения и тока.

Внимание! Если выбран режим «ПРОЖИГ», то шкала измерения тока «100 мА» будет установлена автоматически.

8.5Нажмите кнопку «ПУСК», загорится одноименный индикатор.
8.6. Нажмите и удерживайте кнопку «БОЛЬШЕ». По стрелочному прибору контролируйте увеличение выходного напряжения, при достижении необходимой величины отпустите кнопку. Аналогично, для снижения напряжения нажмите и удерживайте кнопку «МЕНЬШЕ». Кратковременные нажатия изменяют выходное напряжение на 200 В. При нажатии на кнопки «БОЛЬШЕ» или «МЕНЬШЕ» мигает одноименный индикатор, как индикация увеличения или уменьшения выходного напряжения.

8.7 Если выбран режим «ИСПЫТАНИЕ», по миллиамперметру контролируйте ток утечки при установленном выходном напряжении. Переход на большую шкалу измерения тока утечки производится автоматически, переход на меньшую шкалу выполните вручную.

8.8 Если во время испытания произошел пробой изоляции испытываемого кабеля то:

- высокое напряжение автоматически выключится;

- включается индикатор «ПРОБОЙ»;

- включается индикатор «СТОП».

Для продолжения работы нажмите кнопку «СТОП», ВПУ-60 перейдет в исходное состояние. Вновь установите напряжение на выходе и продолжите испытания. При работе на ёмкостную нагрузку (кабель высокого напряжения) стрелка миллиамперметра может совершить 1 – 2 колебания до стабильного состояния.

8.9 Если выбран режим «ПРОЖИГ», увеличивайте напряжение на выходе ВПУ-60 до наступления электрического пробоя и образования электрической дуги. Выдержите ВПУ-60 в этом состоянии необходимое для прожига время. Контролируйте значения напряжения и тока.

8.10 При снижении напряжения, после работы на ёмкостную нагрузку (кабель от 0,5км до 10 км), разряд ёмкости кабеля будет происходить за счёт резистивного импеданса ВПУ-60 и тока утечки в кабеле, процесс разряда может занимать от 50 сек до 200 сек. При необходимости ускорения процесса, можно после нажатия кнопки «CТОП» выключить ВПУ-60, линия разрядится через замыкатель высокого напряжения.

8.11 После завершения работы, кнопкой «МЕНЬШЕ» уменьшите выходное напряжение, нажмите кнопку «СТОП», автомат питания переведите в нижнее положение. Проконтролировать гашение всех индикаторов на передней панели силового блока. Визуально убедитесь, что замыкатель заземлил выход аппарата на высоковольтном блоке.

9 Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации необходимо следить за чистотой блоков входящих в состав ВПУ-60, за состоянием линий связи и заземляющего проводника, за состоянием вентилятора. При появлении посторонних звуков, вибрации или останова, вентилятор следует заменить. В случае, какого либо отказа, индикатор «ЗАЩИТА» формирует серии вспышек указывающих на возможную причину неисправности. Перечень возможных неисправностей и их сигнальный код приведены в Приложении 1. При возникновении неисправности ВПУ-60 следует выключить. Повторно включить через (3 - 5) минут. Если неисправность продолжает индицироваться индикатором «ЗАЩИТА» ВПУ-60 необходимо выключить и направить в ремонт на предприятие изготовитель или в специализированное ремонтное предприятие. Ремонт ВПУ выполняется в соответствии с гарантийными и пост гарантийными обязательствами предприятия изготовителя.
10 Маркировка
Маркировка ВПУ-60 нанесена на шильдик. Шильдикрасположен на задней панели силового блока и на панели высоковольтного блока. Каждый шильдик содержит ниже перечисленные сведения:

- наименование блока;

- заводской номер;

- товарный знак предприятия – изготовителя;

- год выпуска;

- массу блока;

- отметку «Сделано в России»;

- знак средства измерения;

- дополнительную техническую информацию.

11 Хранение

Хранение ВПУ-60 в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляется на закрытых складах, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени, при температуре от минус 30 до плюс 40(С.

12 Транспортирование

12.1 Транспортирование ВПУ-60 в упаковке предприятия-изготовителя может быть произведено любым видом транспорта в закрытых отсеках.

12.2 Значения климатических и механических воздействий при транспортировании:

( температура от минус 50 до плюс 50(С;

( относительная влажность до 93 % при температуре 40(С;

( воздействие механических ударов со следующими предельными характеристиками:

1) пиковое ударное ускорение 98 м/с2;

2) длительность ударного импульса - 16 мс;

12.3 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с ВПУ-60 должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

12.4 Указания предупредительной маркировки на таре должны выполняться на всех этапах следования по пути от грузоотправителя до грузополучателя.

13 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

13.1 Наработка комплекта на отказ составляет 4000 часов в течение срока службы 10 лет, в том числе 1 года хранения. Указанные наработка на отказ и срок службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации комплекта – 12 месяцев со дня приемки комплекта ОТК предприятия-изготовителя. Безвозмездный ремонт в соответствии с принятыми обязательствами в течение установленных гарантийных сроков выполняет предприятие-изготовитель.

14 Приемо-сдаточные испытания

Устройство высоковольтное прожигающее ВПУ-60____

 Э.НЛ.0137_____, № ___________________,




   заводской номер

выдержало приемо-сдаточные испытания в полном объеме согласно требованиям технических условий Э.НЛ.0137ТУ.

Начальник ОТК

________________________________________
личная подпись                                                                 расшифровка подписи

___________________

         число, месяц, год

15 Свидетельство о первичной поверке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Устройство высоковольтное прожигающее ВПУ-60___
Э.НЛ.0137____, № _________________,




      заводской номер

выдержало первичную поверку в объеме требований методики поверки МП001-2023
Метролог

______________________ __________________________

          личная подпись                                                        расшифровка подписи

______________________

               число, месяц, год

М.П.

Внимание! 

При заполнении паспортных данных на ВПУ-60 автономного варианта исполнения в пунктах с 14 по 18 включительно настоящего РЭ, в названии добавить индекс «А», а к децимальному номеру добавить «- 01».

Название автономного устройства должно иметь вид:
ВПУ-60А   Э.НЛ.0137-01.
16 Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Устройство высоковольтное прожигающее ВПУ-60__
Э.НЛ.0137____, № _______________,




      заводской номер

упаковано ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

Упаковщик

______________________           __________________________

          личная подпись                                                         расшифровка подписи

______________________

               число, месяц, год

17 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство высоковольтное прожигающее ВПУ-60___
Э.НЛ.0137____, № _____________,



          заводской номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

_____________________                 ________________________

             личная подпись
                       расшифровка подписи

___________________

         число, месяц, год

Руководитель предприятия

_____________________                 ________________________

             личная подпись
                                                  расшифровка подписи

_______________________

                число, месяц, год 


МП




18 Работы при эксплуатации

18.1 Сведения о рекламациях

18.1.1 При возникновении неисправности ВПУ-60 в период действия гарантийных обязательств ВПУ-60 вместе с заполненным талоном на гарантийный ремонт должно быть направлено в адрес предприятия-изготовителя.

18.1.2 В случае недостатка количества талонов на гарантийный ремонт к неисправному ВПУ-60 должна быть приложена заявка на гарантийный ремонт, оформленная в произвольной форме, но с обязательным указанием даты выпуска, даты направления на гарантийный ремонт с кратким описанием неисправностей.

18.1.3 Нарушение целостности, наличие механических повреждений и отсутствие на ВПУ-60 шильдиков с датой выпуска и товарным знаком предприятия-изготовителя, отсутствие или нарушение пломбы служат основанием для отказа в проведении гарантийного ремонта.

18.1.4 Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламации регистрируются в таблице 1.

Таблица 1

	
	
	
	
	

	Дата 

отказа
	Наработано, ч
	Дата изготовления
	Краткое содержание 

неисправности
	Меры, принятые

по рекламации

	
	
	
	
	


Талоны на гарантийный ремонт

	КОРЕШОК ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ВПУ-60
	ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ______________

____________ (дата), _____________ (подпись)
	--------------------------------------------------------------------------
	[image: image5.jpg]O

OBHNHCK IHEPTOTEX




ЗАПОЛНЯЕТСЯПОТРЕБИТЕЛЕМ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

УСТРОЙСТВА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОЖИГАЮЩЕГО 

ВПУ-60  Э.НЛ.0137

Направляется для гарантийного ремонта ВПУ-60

Заводской номер ______________










М.П.

__________________ (дата),  ___________________ (подпись)

	
	
	
	-------------------------------------------------------------------------------------

	
	
	
	[image: image6.jpg]O

OBHNHCK IHEPTOTEX




ЗАПОЛНЯЕТСЯПРЕДПРИЯТИЕМ, ГДЕПРОИЗВЕДЕНРЕМОНТ

ВОЗВРАТНЫЙТАЛОННА

УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНОЕПРОЖИГАЮЩЕЕ

ВПУ-60  Э.НЛ.0137
ВПУ-60, заводскойномер ______________, признаногоднымдляэксплуатации









М.П.

_______________ (дата),  ________________ (подпись)

Гарантийныйсрокпродлендо ____________________ (дата)


------------------------------------------------------------------------------------------
	КОРЕШОК ТАЛОНА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ВПУ-60
	ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ______________

____________ (дата), _____________ (подпись)
	--------------------------------------------------------------------------
	[image: image7.jpg]O

OBHNHCK IHEPTOTEX




ЗАПОЛНЯЕТСЯПОТРЕБИТЕЛЕМ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

УСТРОЙСТВА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОЖИГАЮЩЕГО 

ВПУ-60  Э.НЛ.0137

Направляется для гарантийного ремонта ВПУ-60

Заводской номер ______________










М.П.

__________________ (дата),  ___________________ (подпись)

	
	
	
	-------------------------------------------------------------------------------------

	
	
	
	[image: image8.jpg]O

OBHNHCK IHEPTOTEX




ЗАПОЛНЯЕТСЯПРЕДПРИЯТИЕМ, ГДЕПРОИЗВЕДЕНРЕМОНТ

ВОЗВРАТНЫЙТАЛОННА

УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНОЕПРОЖИГАЮЩЕЕ

ВПУ-60  Э.НЛ.0137
ВПУ-60, заводскойномер ______________, признаногоднымдляэксплуатации









М.П.

_______________ (дата),  ________________ (подпись)

Гарантийныйсрокпродлендо ____________________ (дата)


------------------------------------------------------------------------------------------
18.2 Ремонт

18.2.1 Ремонт ВПУ-60, отказавшего в послегарантийный период, необходимо производить на предприятии-изготовителе или на специализированных предприятиях, адреса которых можно узнать на предприятии-изготовителе.

18.2.2 Причины сдачи ВПУ-60 в ремонт, сведения о наработке на отказ к моменту сдачи в ремонт, наименование организации, производившей ремонт, и краткие сведения о произведенном ремонте вносятся в приведенную ниже форму.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Устройство высоковольтное прожигающее ВПУ-60___
Э.НЛ.0137____, № _____________,




        заводской номер

изготовлено______________________________________________






(число, месяц,  год)

_____________________________________________________





(предприятие выполнившее ремонт)

________________________________________




(дата выполнеия ремонта)

Наработка на отказ с начала эксплуатации _____________________

Наработка после последнего ремонта __________________________
Причина поступления в ремонт _______________________________
__________________________________________________________
Сведения о произведенном ремонте ______________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

18.3 Свидетельство о приемке и гарантии

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Устройство высоковольтное прожигающее ВПУ-60___

Э.НЛ.0137____, № _____________,




          заводской номер

изготовлено __________________________________________






(год, месяц)

_____________________________________________________



(вид ремонта)



(наименование предприятия)

принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие ВПУ-60 требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК предприятия, выполнившего ремонт

____________________


________________________

(личная подпись)



 (расшифровка подписи)

__________________

(число, месяц, год)

М.П.
19 Утилизация

В составе ВПУ-60 использован припой содержащий свинец. При утилизации ВПУ-60 следует пользоваться соответствующими правилами и инструкциями.
Приложение 1

Код и причина неисправности ВПУ-60

	Кол-во проблесков в пачке
	Вид неисправности

	11
	ошибка контрольной суммы оптической связи

	12
	ошибка установки часов

	13
	предварительный заряд не выполнен

	14
	заряд не выполнен

	15
	ошибка инициализации флэш

	16
	ошибка инвертора

	17
	ошибка контрольной суммы оптической связи

	18
	ошибка доступа CAN

	19
	ошибка часов реального времени

	21
	ошибка записи оптической связи

	22
	+12 понижено

	23
	+12 повышено

	24
	таймаут оптической связи

	25
	сбой записи флэш

	26
	таймаут инвертора

	27
	переполнение буфера CAN

	28
	неверный размер приложения

	29
	ошибка CRC приложения

	41
	превышение тока АЦП

	42
	превышение тока АЦП

	43
	перегрев (более 65 градусов)

	44
	при включении смещение тока выше нормы

	45
	при включении смещение тока ниже нормы

	46
	при включении смещение тока выше нормы

	47
	при включении смещение тока ниже нормы

	48
	+15 выше нормы (питание драйверов)

	49
	+15 ниже нормы (питание драйверов)

	51
	датчик температуры оборван

	52
	датчик температуры замкнут

	53
	датчик показывает ниже +5 градусов

	Кол-во проблесков в пачке
	Вид неисправности

	54
	переполнение ячеек для записи тока

	55
	нет обратной связи UFB (UFB нет, UREG есть, тока нет)

	56
	зафиксирован пробой

	57
	перенапряжение UDC

	58
	перенапряжение UDC по каналу макс

	59
	входное напряжение на корректоре занижено

	61
	выходное напряжение на корректоре занижено

	62
	защитное напряжение на корректоре занижено

	63
	входное напряжение UIN при запуске корректора ниже нормы

	64
	смещение тока корректора выше нормы 0.3 В

	65
	смещение тока корректора ниже нормы 0.3 В

	66
	потеря связи с ROZ

	67
	напряжение выше 50В в тесте ШИМов 1-3

	68
	переполнение буфера CAN

	69
	контрольная сумма приложенния

	71
	размерприложенияневерный

	72
	address not permitted for write

	73
	ошибка стирания памяти

	74
	ошибка записи памяти

	75
	ошибка проверки памяти

	76
	ошибка записи программы

	77
	ошибка калибровки смещения UFB

	78
	ошибка калибровки 60кВ

	79
	входное напряжение на корректоре завышено

	
	


Для заметок

27

